Sonda
• Pomiar pola elektrycznego i magnetycznego
• Pomiar izotropowy i True RMS
• Sonda ważona w zależności od wybranego limitu
• Pomiary zgodnie z IEC 62110 i IEC 61786
Sieć energetyczna
Punktowy lub ciągły pomiar E i H na stacjach transformatorowych i liniach wysokiego napięcia.
Kolejnictwo
Pomiar pól E i H generowanych w pociągach lub w pobliżu obiektów kolejowych.
Przemysł
Pomiar w obiektach produkcyjnych z silnymi polami elektromagnetycznymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
Specyfikacja techniczna
Zakres częstotliwości	10 Hz – 3 kHz
Typ czujnika	Izotropowy, RMS / Połączony pomiar pola elektrycznego i magnetycznego
Typ odpowiedzi częstotliwościowej	1) Ważone (Wyniki wyświetlane w % wybranego standardu) / 2) Płaska odpowiedź (wyniki w V/m, µT itp.)
Limity ekspozycji / (sonda w trybie ważonym)	Publiczny i zawodowy ICNIRP 2010 / Możliwość dostosowania do innych standardów
Zakres pomiaru
Tryb ważony (ICNIRP 2010) >	E-pole: 0,025 % - 200 % limitu (wartość RMS) / Pole H: 0,025 % - 200 % limitu (wartość RMS)
Tryb natężenia pola >	Pole E: 2,5 V/m - 20000 V/m (RMS) / Pole H: 0,25 µT - 2000 µT (RMS)
Zakres dynamiki	78 dB
Czułość	Ważona (E,H) 0,025 % / Płaska odpowiedź pola E 2,5 V/m / Płaska odpowiedź pola H 0,25 µT
Pasmo przenoszenia	± 20 % (typ.) standardu / (25 Hz - 1 kHz) / ± 25 % (maks.)
Liniowość	± 1 % (typ.) (1 % - 100 % standardu) / ± 2 % (maks.)
Odchylenie izotropowe	± 5 % (typowo)
Kalibracja	Akredytowana kalibracja ISO 17025 (ILAC)
Okres kalibracji	24 miesiące (zalecane)
Zakres temperatur	- 15 ºC do 50 ºC
Wymiary	270 mm x 115 mcm Ø
Powierzchnia sensora polowego	100 cm2
Waga	210 g
POLE ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE
Izotropowa, RMS, ukształtowana odpowiedź
Specyfikacje i opisy produktów w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.